
单一来源协商文件

项目名称：伯纳德无菌接管机（无耗材）
采 购 人：重庆市血液中心
重庆市血液中心 制

二零二五年十二月

目 录


3

第一篇  协商邀请书

3

一、 询比内容

3

二、资金来源

3

三、供应商资格条件

4

四、协商时间、地点

4

五、联系方式

5

第二篇  采购需求

5

一、项目一览表

5

二、技术参数

6

第三篇  商务需求

6

一、服务时间、地点

6

二、验收付款方式

6

三、 报价要求

6

四、项目要求

6

五、其他

7

第四篇 响应文件格式要求



第一篇  协商邀请书

四川美德云海科技有限公司：

重庆市血液中心对“伯纳德无菌接管机（无耗材）”进行单一来源协商，请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

询比内容

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	伯纳德无菌接管机（无耗材）
	2台
	490000元
	财政资金


二、资金来源

财政资金，采购预算：490000元。

三、供应商资格条件
供应商应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）供应商及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

（九）特定资格条件

提供所投产品二类医疗器械注册证复印件并加盖投标人公章。

四、协商时间、地点

（一）协商时间：以采购具体通知为准。
（二）协商地点：重庆市血液中心
五、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师
电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

第二篇  采购需求

一、项目一览表

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	伯纳德无菌接管机（无耗材）
	2台
	490000元
	财政资金


二、技术参数

1.1无菌接驳在接驳全过程中外界不与管路直接接触，保证无菌连接(需提供第三方无菌验证报告并加盖投标人公章)。

1.2接管方式:环保，无导管以外的医疗废物产生;

1.3接管成本:设备可调节零耗材、无限次使用的功能，绿色环保，不能增加耗材和计次的费用支出。

1.4管路规格:内径:2.8-3.2毫米，外径3.9-5.1毫米

1.5接管时间:19-22秒。

第三篇  商务需求

一、服务时间、地点

1.服务时间：合同签订之日起7个工作日完成交货并验收合格。
2.地点：采购人指定地点。
二、验收付款方式

 （一）合同签订后中标人向采购人以银行转账方式缴纳合同金额5%的履约保证金，合同生效；

（二）中标人按采购合同的约定交货并安装完成，经双方验收合格后共同签署项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具全额发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全部货款。

（四）验收合格后，履约保证金自动转为质保金，待质保期满后，且无质量及售后服务问题，采购人按约定无息退还质保金。

报价要求

协商报价须为人民币报价，本合同服务费包括但不限于:劳务费、运输费、保险费、税费、安装费、搬运费、调试费等供应商履行本合同所有义务的一切费用。

四、项目要求
4.1包括设备整机维修涉及的零配件;

4.2 包含维修人工费用和差旅费用;

4.3 远程诊断和维修支持;

4.4 三个工作日的现场维修响应目标;

4.5 控制硬件/软件升级;

4.6 现场应用支持;

4.7由中标人从验收合格之日起提供5年免费质保，终身维修，零配件供应充足。

五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

 响应文件格式要求

一、响应文件递交要求

报价函

基本资格承诺函

（三）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

（七）单一来源相关证明材料

（八）其他与本项目相关的资料

报价函

 重庆市血液中心 ：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价为人民币大写：      ；人民币小写RMB：      。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日




